Łódź dnia, 14.03..2012 roku

Ogłoszenie o naborze ofert

Na dostawę  Aparatu USG Echo z oprzyrządowaniem do cyfrowej archiwizacji badań dla  Firmy

”Fetal ECHO Maria Respondek-Liberska”z siedzibą w  Łodzi przy ul. Taterniczej 31, których wartość szacunkowa, ustalona zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, która przekracza równowartość  kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ww. ustawy

Stosownie do art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr  113, poz. 759 ze zm.) do niniejszego zamówienia ustawa  ma zastosowanie, ponieważ jego wartość  przekracza wyrażoną w złotych równowartość 14 000 euro.

Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego zapytania jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Oś priorytetowa III: Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość,  Działanie III.6: Rozwój mikro i małych przedsiębiorstw. Tytuł projektu: „Poprawa poziomu konkurencyjności firmy Fetal ECHO Maria Respondek-Liberska poprzez zakup innowacyjnych środków trwałych”.

- NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Fetal  ECHO Maria Respondek-Liberska

ul. Taternicza 31,92-104 Łódź

NIP: 729-162-41-10

REGON: 100512240

Tel. (42) 679 46 63

- RODZAJ ZAMÓWIENIA:

Dostawa

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1.Przedmiotem zamówienia jest: Aparat USG Echo + oprzyrządowanie do cyfrowej archiwizacji badań, w ilości

1 sztuka. według poniższej specyfikacji:

| ###### Lp | Parametr | Parametr wymagany |
| --- | --- | --- |
|  | Wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny | TAK |
|  | Regulacja wysokości konsoli sterowana elektronicznie (góra-dół) | TAK |
|  | Regulacja pulpitu (przód-tył, lewo-prawo) | TAK |
|  | Monitor wbudowany w aparat LCD z regulacją pion – poziom | ≥ 19 cali (≥ 300 cd/m²) |
|  | Cyfrowy system formowania wiązki | TAK |
|  | Liczba kanałów procesowych | > 60000 |
|  | Liczba gniazd dla głowic | ≥ 3 (w tym 3 aktywne) |
|  | Zakres stosowanych częstotliwości pracy | ≥ 2 – 18.0 [MHz] |
|  | Głębokość penetracji | Od 2 - 30 cm |
|  | Wbudowany w aparat Ekran Dotykowy | ≥ 10 cali |
|  | Wbudowany w aparat dysk twardy | ≥ 300 GB |
|  | Wbudowany w aparat wideoprinter B&W | TAK |
|  | Eksport oraz zapis w formatach: JPEG, AVI, Raw Data (surowe dane z możliwością późniejszej obróbki nawet bez obecności pacjenta) | TAK |
|  | Nagrywarka filmów z badań w standardzie DVD | TAK |
|  | Oprogramowanie na komputer klasy PC z systemem WINDOWS 7 do transmisji obrazów, danych pomiarowych z aparatu USG oraz kalkulacji ryzyka wystapienia wady genetycznej płodu zgodnie zaleceniem PTG oraz FMF | TAK |
|  | Dostępne aplikacje: - Kardiologia płodu - Kardiologia noworodka, dziecka, dorosłego - jama brzuszna - ginekologia - położnictwo - małe i powierzchniowe narządy - pediatria i badania neonatalne | TAK |
|  | Rozbudowane tryby obrazowania: - B - Mode - M – Mode - M – Mode + kolor - Color Doppler - HPRF - Power Doppler - Power Doppler dwukierunkowy - Spektralny Doppler - Tissue Doppler Imaging – Doppler Tkankowy | TAK |
|  | Obrazowanie 3D | TAK |
|  | Obrazowanie 4D | ≥ 30 [obr/sek] |
|  | Auto optymalizacja obrazu 2D przy pomocy jednego przycisku | TAK |
|  | PRF dla PW | ≥ 1,3 – 22,0 [KHz] |
|  | Auto optymalizacja obrazu PW przy pomocy jednego przycisku (optymalizacja funkcji – linii bazowej, dynamiki prędkości) | TAK |
|  | Obrazowanie krzyżowe na głowicach convex i wolumetrycznych– wysyłanie ultradźwięków pod różnymi kątami | ≥ 11 kątow |
|  | Oprogramowanie do zaawansowanej redukcji szumów ultrasonograficznych | TAK |
|  | Pełne oprogramowanie pomiarowe położniczo-ginekologiczne | TAK |
|  | Aktywny Tryb nie dopplerowskiej metody do oceny przepływów (wizualizacja faktycznego obrazu przepływającej krwi w czasie rzeczywistym bez kodowania obrazu jakimkolwiek kolorem oznaczającym prędkość) | TAK |
|  | Głowica endowaginalna 3/4D - Pasmo przenoszenia - Liczba elementów - Kąt skanu min. 180 º x 1200 - Ilość elemetów piezoelektrycznych >250 | ≥ 6.0 – 12.0 [MHz] ≥192 tak tak |
|  | Głowica wolumetryczna (objętościowa) convexowa - Pasmo przenoszenia - Kąt skanu min. 80 º x 800 - Liczba elementów | ≥ 3.0 – 8.0 [MHz] tak podać ≥ 900 |
|  | Głowica convexowa - Pasmo przenoszenia - Kąt skanu >60º - Liczba elementów | ≥ 2.0 – 5.0 [MHz] tak podać ≥ 192 |
|  | Głowica sektorowa - Pasmo przenoszenia - Liczba elementów | ≥ 4.0 – 9.0 [MHz] ≥ 96 |
|  | Gwarancja min 12 m-cy |  |
|  | Naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne realizowane przez autoryzowany serwis producenta |  |

.

- TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Do dnia 26 marca.2012 roku.

- DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU UPRAWNIENI SĄ WYKONAWCY, KTÓRZY:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- posiadają wiedzę i doświadczenie oraz dysponują  odpowiednim  potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej  zapewniającej wykonanie zamówienia,

- nie wyrządzili szkody poprzez nie wykonanie zamówienia lub  nienależyte wykonanie zamówienia oraz szkoda nie została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu, w okresie 3 lat przed rozpoczęciem zapytania,

- nie są w stanie likwidacji ani nie ogłoszono wobec nich upadłości,

- nie zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek ubezpieczenia społecznego lub zdrowotnego,

- nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,

- nie posiadają wspólnika spółki jawnej, partnera lub członka zarządu spółki partnerskiej; komplementariusza spółki komandytowej oraz komandytowo-akcyjnej; członka organu zarządzającego osoby prawnej, który został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,

- nie otrzymali sądowego zakazu ubiegania się o zamówienie, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

- OŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU 
 W POSTĘPOWANIU:

- W celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa wyżej, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

- PRZYGOTOWANIE ORAZ SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY:

- Wykonawca zobowiązany jest przygotować ofertę tak aby zawierała: datę sporządzenia, nazwę , adres  i siedzibę oferenta, nazwę urządzenia, cenę jednostkową urządzenia w złotych w kwotach netto, i określenie stawki % podatku Vat, okres gwarancji.

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, na komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką.

- Oferta powinna być podpisana przez Wykonawcę lub przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy .

- Ofertę należy przesłać pocztą na adres Zamawiającego tj: ul. Taternicza 31,92-104 Łódź lub złożyć w siedzibie firmy „Fetal ECHO Maria Respondek-Liberska” gdzie realizowany jest powyższy projekt to jest przy ul. Janosika 163 w Łodzi lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: majkares@uni.lodz.pl

- KRYTERIA OCENY OFERT

- Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie informacji i dokumentów dołączonych do oferty w oparciu o następujące kryteria:

- Cena oferowana brutto – 100%

- W ofercie należy podać wartość netto.

- Oferent ponosi wyłączną odpowiedzialność za zastosowanie przez niego stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnej z obowiązującymi przepisami.

- Oferta musi uwzględniać wszystkie opłaty i koszty konieczne do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający za ofertę najkorzystniejszą uzna taką, która w oparciu o przyjęte kryteria, uzyska największą liczbę punktów spośród wszystkich ocenianych ofert.

5.1.Ocena według kryterium - cena oferowana brutto wyrażona w PLN

Kryterium: cena obliczana jest wg wzoru: C=( C min / C b) x 100 gdzie:

C-cena, C min- najniższa cena, C b- cena badana.

Najniższa cena spośród cen ofert ocenianych

Ilość punktów dla ocenianej oferty = ----------------------------------------------------------------- x 100 %

Cena oferty ocenianej(badanej)

- Wszystkie obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- TERMIN SKŁADANIA OFERT:

- Termin składania ofert upływa 26 marca.2012 roku o godzinie 10:00. Oferty złożone po tym terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu.

2.    Zamawiający zawiadamia  o wyborze najkorzystniejszej oferty  podając nazwę (firmę) i siedzibę wykonawcy, którego oferta została wybrana wraz z uzasadnieniem.

3.   Osobą wskazana do kontaktu z wykonawcą jest właściciel firmy: Maria Respondek-Liberska

tel.602451909

- WARUNKI PŁATNOŚCI:

- Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na rachunek bankowy wskazany  przez Wykonawcę.

- Szczegółowe zasady rozliczenia finansowego pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą określi zamówienie  na wykonanie przedmiotu zamówienia.

- ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA O NABORZE OFERT:

- Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

- POZOSTAŁE INFORMACJE:

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ani ofert częściowych.

- Zamówienie zostanie udzielone na podstawie umowy lub zamówienia w formie pisemnej, do których integralną część stanowić będzie oferta.

- Zamawiający poinformuje  Oferentów, którzy złożyli ofertę, o wynikach postępowania. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie o tym fakcie poinformowany pisemnie.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków udzielenia zamówienia oraz do unieważnienia postępowania ofertowego bez podania przyczyny.